江苏省分析测试协会团体标准制修订立项申请书

| 项目名称 （中文） | 食品中黄曲霉毒素B1的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法 | 项目名称 （英文） | Rapid determination of Aflatoxin B1 in food Time resolved fluorescence immunochromatography method |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请立项单位(个人)名称 | 南京微测生物科技有限公司 |
| 参与起草单位 | 江苏省理化测试中心 |
| 联系人 | 袁艳丽 | 联系电话 | 18205181936 |
| 单位地址 | 江苏省南京市江北新区药谷大道11号加速器二期02栋5层 | 电子邮件 | 437562998@qq.com |
| 制定( 修订口 | 被修订标准号 |  |
| 计划起止时间 | 2023年12月至2024年12月 |
| 目的、意义或必要性: 黄曲霉毒素是一种对人体、动物、家禽等多种生命体造成不同程度危害的真菌毒素。黄曲霉毒素有多种代谢物，大约有20多种，比如有AFB1、AFB2、AFG1、AFG2、AFM1、AFM2、AFP1、AFQ1等等，其中AFB1、AFB2、AFG1、AFG2是最常见的次级代谢物。这些代谢物有共同的化学结构，主要结构有二呋喃环和杂萘邻酮，含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮（豆香素），具有强致癌性以及具毒性，是迄今发现的各种真菌毒素中最稳定的一种。 目前常见检测真菌毒素的方法主要分为两大类：确认方法与快速方法。确认方法主要基于理化仪器设备，如薄层色谱法、高效液相色谱法和液质联用等；快速方法主要基于免疫化学基础上的免疫分析方法，胶体金法、比色法、ELASA法、化学发光法，免疫荧光法、甚至最近几年流行的胶碳法。 确认方法采用大型仪器设备，设备价格昂贵，操作过程复杂、时间较长，且无法在现场和基础小型实验室使用。快速方法ELISA方法灵敏度相对较高，且能定量检测，但操作的过程相对复杂，步骤较多，检测时间较长，对环境和人员要求较高；胶体金检测卡可以满足现场快速的要求，能在5-10min内快速测定，但是只能定性，且灵敏度低，肉眼观察主观性较强，重复性差；而免疫荧光法，其集胶体金的快速、ELISA的灵敏度高与准确度好的优点于一身，同时检测仪器简单、检测时间短，操作便捷，适合现场及时快速检测，是食品安全领域里一大里程碑意义的事件。 本申报方法中使用的是时间分辨荧光免疫层析法，不仅检测灵敏度高、定量范围广、准确度高，且其样本前处理简单，检测仪器与配套设备简易，方便携带，对人员的要求也较低，按照正常的操作流程即可完成样本处理与检测，结果在不到20min即可获得，适用于各类粮食谷物、食品及饲料加工企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。 |
| 主要技术内容和范围: 1、适用范围：本标准规定了食品中黄曲霉毒素B1的时间分辨荧光免疫层析定量法测定方法。适用于花生、花生油、玉米油、酱油、醋中黄曲霉毒素B1的测定。 2、方法原理：当将待测液滴加在黄曲霉毒素B1荧光定量快速检测卡加样孔时，待测液中的黄曲霉毒素B1与结合垫中荧光微球标记的黄曲霉毒素B1抗体结合并通过毛细作用向前层析，到达检测区后，检测线T1和T2上固定的黄曲霉毒素B1抗原与剩余未结合的荧光微球标记黄曲霉毒素B1抗体结合。反应结束后，使用荧光定量快速检测仪读取T1、T2和C线的荧光强度并计算(T1+T2)/C值，通过内置标准曲线即可计算出样品中黄曲霉毒素B1的含量。 3、试剂材料：除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水均为GB/T 6682规定的一级水。乙醇、乙腈、时间分辨荧光微球。 4、仪器与设备：天平、混匀仪、离心机、离心管、孵育器、荧光定量快速检测仪、移液器等。 5、样品前处理： （1）样品的制备： 取花生样品 300-500g，粉碎至 90%以上颗粒物可通过20目筛；取花生油、玉米油、酱油、醋样品 300-500g，混匀后，直接取用。 （2）样品溶液的制备： a）花生、花生油、玉米油：称取5.0±0.05g制备好的样品，放入50mL离心管中，加入25mL样品提取液（70%乙醇水溶液），振荡提取3分钟； 提取结束后，4000转/分钟离心2分钟，取100μL离心上清液，加入到500μL样品稀释液（Tris-HCl缓冲液）中，混匀5秒备用。 b）酱油、醋：称取5.0±0.05g制备好的样品，放入50mL离心管中，加入25mL样品提取液（70%乙腈水溶液），再加入5g氯化钠，振荡提取3分钟； 提取结束后，4000转/分钟离心2分钟，取100μL离心上清液，加入到500μL样品稀释液（Tris-HCl缓冲液）中，混匀5秒备用。 6、样品检测：从铝箔袋中取出检测卡，水平置于检测卡恒温孵育器上；用移液枪吸取稀释后的待测液100μL加到检测卡上的加样孔中，开始计时盖盖孵育8分钟；孵育结束后，进行检测。 7、结果计算：根据内置曲线自动计算得出结果。超出测定范围需要稀释的，再乘以稀释倍数。 结果判定： 1）阴性(-)：检测结果＜参考值； 2）阳性(+)：检测结果≥参考值； 3)参考值：5和20μg/kg（根据样品种类，设置不同的参考值）； 4）无效：可能因检测卡过期、操作不规范等原因，导致本次检测无效，需查明原因重新检测。 8、方法的检出限、灵敏度、特异性、假阴性率、假阳性率如下： 1）检出限：1μg/kg； 2）灵敏度：灵敏度≥99%； 3）特异性：特异性≥98%； 4）假阴性率：假阴性率≤1%； 5）假阳性率：假阳性率≤2%。 |
| 国内外情况简要说明: 国内外目前常用的黄曲霉毒素的检测方法包括：大型仪器法、酶联免疫法、胶体金试纸条法、荧光定量免疫层析法等。 结果准确、法定认可是大型仪器法最大的优点，但是仪器设备价格昂贵，前处理过程复杂、对操作人员技术要求高、操作繁琐、效率低，成本极高，因此不适用于日常的内控检测与大批量抽检。 快速方法主要基于免疫化学基础上的免疫分析方法，胶体金法、比色法、ELASA法、化学发光法，免疫荧光法、甚至最近几年流行的胶碳法。快速检测方法与大型仪器方法相比，是一种能将样品前处理简化以及短时间内能对相关的质量安全指标得出检测结果的技术。胶体金法、胶碳法、比色法等，优点是可以定性、快速检测、肉眼可见，但是其灵敏度差，检测范围狭窄；ELASA法与化学发光法，这两种方法的优点是灵敏度高、准确度高，但是检测时间长，设备大，不适合及时检测。 通过对市场中不同厂家对饲料粮食中真菌毒素检测的整理分析，大多检测过程较为复杂且检测时间较长，快检方法又存在灵敏度较低这一问题，故针对这一现象，本申报方法中使用的是时间分辨荧光免疫层析法，不仅检测灵敏度高、定量范围广、准确度高，且其样本前处理简单，检测仪器与配套设备简易，方便携带，对人员的要求也较低。 |
| 与现行法律、法规和国家、行业标准的关系: 联合国粮食与农业组织和世界卫生组织规定人类食品中的黄曲霉限量是30μg/kg。2002年欧盟规定黄曲霉毒素总量和 AFB1的最高安全水平分别为4μg/kg和2μg/kg。我国在GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》中给出了各类食品中AFB1的限量值，其中最低限量达 0.5 μg/kg，对粮食谷物及其制品中的最高限量为 20 μg/kg。 目前现有国家标准：“GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定”、“GB/T 30955-2014 饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法”、“GB/T 36858-2018 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 高效液相色谱法”、“LS/T 6128-2017 粮油检验 粮食中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 超高效液相色谱法”等，这些方法采用大型仪器（LC、LC/MS），所用仪器价格高，使用步骤繁琐，操作成本高，耗时较长。粮食行业标准“LS/T 6111-2015 粮油检验 粮食中黄曲霉毒素B1测定 胶体金快速定量法”、“LS/T 6108-2014 粮油检验 谷物中黄曲霉毒素B1的快速测定 免疫层析法”、农业部标准“NY/T 2550-2014 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 胶体金法”“ GB/T 17480-2008 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 酶联免疫吸附法”等采用胶体金法、免疫层析法、酶联免疫吸附法，这些方法灵敏度低，重复性差。农业部标准“NY/T 2548-2014 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 时间分辨荧光免疫层析法”，该方法只适用于饲料中黄曲霉毒素B1的测定，前处理步骤复杂，样品取样量大，试剂消耗多，需要过净化柱，该方法还需要配制抗体溶液，整个实验过程耗时较长。本标准提供的前处理方法步骤简单，方便快捷，无需过净化柱，采用黄曲霉毒素B1定量快速检测卡，无需配制抗体溶液，大大节约时间成本，并且加样方便，反应速度快，灵敏度高。 |
| 项目的保障措施(包括起草单位、参加单位的技术力量等): 起草单位：南京微测生物科技有限公司成立于2014年，公司设有专门的研发部门，由多名博士和硕士为核心的高科技人才队伍组成，专注于食品安全和动物疾病快速检测仪器和试剂研发、生产、销售和技术服务的国家级高新技术企业。产品涉及真菌毒素、重金属、农药残留、转基因、兽药残留、违法添加物、激素、营养成分、微生物、动物疾病等种类，覆盖粮油、食品、饲料、中药材、乳品、水产、蜂蜜、畜禽养殖等行业，为各类生产加工企业、第三方检测机构、政府相关监管部门、高校科研院所等提供领先的质量安全快速检测解决方案。 公司已开发或正在开发的产品主要有真菌毒素快速定量(定性)检测系列、真菌毒素免疫亲和柱系列、重金属快速定量检测系列、农药残留快速定量(定性)检测系列、转基因快速定量(定性)检测系列、兽药残留快速定量(定性)检测系列、维生素荧光定量快速检测系列、动物疾病荧光定量快速检测系列、宠物疾病荧光定量快速检测系列等产品，目前已成为中储粮集团、中粮集团、统一集团、益海嘉里集团、鲁花集团、牧原集团、海大集团、通威集团、大北农集团、傲农集团、嘉吉集团、铁骑力士等多家大型粮油、食品、饲料加工企业、畜牧养殖企业、第三方检测机构及政府相关监管部门的战略供应商和合作伙伴。目前正积极开拓柬埔寨、埃及、泰国等一带一路沿线等海外市场，以高科技、高品质、优服务的定位树立了良好品牌的形象和市场口碑，实现在食品安全快速检测领域的弯道超车。作为本项目的承担单位，公司完全能够主持、协调本项目的实施并完成项目的研究任务和控制项目完成的质量。 参与单位：江苏省理化测试中心（江苏省理化测试技术研究所）成立于1978年，是直属江苏省科学技术厅领导的省级最早的检测机构之一，大力推动江苏科学检测监管、产学研协作，广泛服务于我省食品、环境、生物医药、化工、材料等领域，每年为企业、高校、院所、质检、司法等机构完成分析测试样品18000件以上，助力江苏社会发展。中心目前拥有三重四级杆液相色谱-质谱联用仪(HPLC-MS/MS)、三重四级杆气质联用仪(GC-MS/MS)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICP-MS)、原子荧光形态分析仪、原子吸收、气相液相色谱、激光拉曼光谱仪、红外光谱仪、实时荧光PCR仪、全自动凝胶净化系统等先进的进口精密分析测试设备，和二级生物安全实验室。中心拥有一支60多人的分析测试水平高、科研能力强、经验丰富的科技人才队伍，其中包括国务院特殊津贴专家1名、江苏省“333人才”对象3名。 中心在食品质量安全领域获认可资质1300多项，涵盖兽药残留、农药残留、重金属、添加剂、非法添加物等指标，是食品安全监督抽检国抽和省本级以及多个市县区抽检任务的承担单位。中心在食品快检领域也有丰富的经验，2016年中心承担江苏省食品安全监管部门的食品安全快检调查任务2500批次，2017年承担快检任务约500批次；近年来还为多家企业（南京简智、智锐达、岛津等）的快检方法进行了方法验证，包括激光拉曼，胶体金、比色法等快检方法。作为本项目的参与单位，中心完全能够保证配合本项目的顺利开展和实施。 |
| 申请立项单位意见 | (签字、公章) 年 月 日 | 江苏省分析测试协会意见 | (签字、公章) 年 月 日 |
| 注:填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订的编号。 |